## Arkusz1
lp | 1 | wymóg | oznaczenie | NAZWA SPRZĘTU
1 | A. Warunki realizacji świadczenia niezależne od metody rejestracji obrazu | 1) duże ognisko lampy RTG, nie większe niż 0,3 dla odległości SID równej 60; | dodatkowe | DUŻE OGNISKO LAMPY RTG NIE WIĘKSZE, NIŻ 0,3 DLA ODLEGŁOŚCI SID RÓWNEJ 60
2 |  | 2)generator wysokiej częstotliwości; | dodatkowe | GENERATOR WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWY
3 |  | 3)zakres wysokiego napięcia co najmniej 25-31 kV z możliwością zmian nie więcej niż co 1 kV; | dodatkowe | ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA: MIN. 25-35KV
4 |  | 4)automatyczna kontrola ekspozycji (AEC), sterująca co najmniej wartością obciążenia prądowo-czasowego (mAs); | dodatkowe | AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC), STERUJĄCA CO NAJMNIEJ WARTOŚCIĄ OBCIĄŻENIA PRĄDOWO-CZASOWEGO (MAS)
5 |  | 5)kratki przeciwrozproszeniowe dwóch formatów lub kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazów w dwóch formatach; | dodatkowe | KRATKA PRZECIWROZPROSZENIOWA Z KONSTRUKCJĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ REJESTRACJĘ OBRAZÓW W 2 FORMATACH
6 |  | 6)alfanumeryczne wyświetlanie parametrów ekspozycji, co najmniej kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtra; | dodatkowe | ALFANUMERYCZNE WYŚWIETLANIE PARAMETRÓW EKSPOZYCJI, CO NAJMNIEJ KV, MAS, MATERIAŁ ANODY, RODZAJ FILTRA
7 |  | 7)średnia dawka gruczołowa nie większa niż 2.5 mGy przy ocenie z zastosowaniem warunków klinicznych i fantomu z PMMA o grubości 4,5 cm; | dodatkowe | ŚREDNIA DAWKA GRUCZOŁOWA NIE WIĘKSZA NIŻ 2.5 MGY PRZY OCENIE Z ZASTOSOWANIEM WARUNKÓW KLINICZNYCH I FANTOMU Z PMMA O GRUBOŚCI 4.5 CM
8 |  | 8)prawidłowe wyniki testów specjalistycznych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych; | dodatkowe | PRAWIDŁOWE WYNIKI TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNYCH
9 |  | 9)automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji; | dodatkowe | AUTOMATYCZNE ZWOLNIENIE UCISKU PO EKSPOZYCJI
10 |  | 10)przezierna osłona stanowiska technika z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0,5 mm Pb; | główny | PRZEZIERNA OSŁONA STANOWISKA TECHNIKA Z MATERIAŁU O EKWIWALENCIE CO NAJMNIEJ 0,5 MM PB
11 |  | 11)szkło powiększające 5-krotnie z soczewką o średnicy co najmniej 10 cm; | główny | SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE 5X
12 |  | 12)negatoskop: | główny | NEGATOSKOP
13 |  | a) dedykowany mammografii z konstrukcyjną możliwością ograniczania pola świecenia do wielkości ocenianych błon mammograficznych (np. negatoskop żaluzjowy lub automatyczny), | dodatkowe | DEDYKOWANY MAMMOGRAFII Z KONSTRUKCYJNĄ MOŻLIWOŚCIĄ OGRANICZANIA POLA ŚWIECENIA DO WIELKOŚCI OCENIANYCH BŁON MAMMOGRAFICZNYCH
14 |  | b) jasność powierzchni negatoskopu regulowana w zakresie od 3000 cd/m2 do 6000 cd/m2 | dodatkowe | JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OD 3000 CD/M2 DO 6000 CD/M2 / NEGATOSKOP ŻALUZJOWY - JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE 3000 - 6000 CD/M2,
15 | B. Warunki realizacji świadczenia dotyczące mammografii z rejestracją obrazu metodą analogową | 1) mammograf: | główny | MAMMOGRAF
16 |  | a) anoda ze ścieżką molibdenową i z filtrami molibdenowym (Mo) i rodowym (Rh), | dodatkowe | ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH), AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC), DWA OGNISKA LAMPY NIE WIĘKSZE NIŻ 0,1MM I 0,3MM DLA ODLEGŁOŚCI SID=60CM, FILMY MAMMOGRAFICZNE, GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
17 |  | b)kasety dwóch formatów (18x24 i 24x30) z ekranami z ziem rzadkich, dedykowane przez producenta do mammografii,
18 |  | c)błony mammograficzne,
19 |  | d)kamera identyfikacyjna z możliwością zapisu danych pacjentki i warunków badania na błonie; | dodatkowe | KAMERA IDENTYFIKACYJNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA FILMIE DANYCH PACJENTKI I WARUNKÓW BADANIA
20 |  | 2)wywoływarka: | główny | WYWOŁYWARKA
21 |  | a)przeznaczona wyłącznie dla potrzeb mammografii (w miejscu) lub system dzienny RTG-mammograficzny przeładowywania kaset - miniloader przenośny, | dodatkowe | WYWOŁYWARKA DLA POTRZEB BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH lub SYSTEM DZIENNY RTG-MAMMOGRAFICZNY PRZEŁADOWYWANIA KASET - MINILOADER PRZENOŚNY
22 |  | b)zapewniony stały, autoryzowany serwis, | dodatkowe | ZAPEWNIONY STAŁY, AUTORYZOWANY SERWIS
23 |  | c)protokół wykonanej optymalizacji procesów wywoływania dla parametrów wymaganych przy wywoływaniu obrazów mammograficznych; | dodatkowe | PROTOKÓŁ WYKONANEJ OPTYMALIZACJI PROCESÓW WYWOŁYWANIA DLA PARAMETRÓW WYMAGANYCH PRZY WYWOŁYWANIU OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH
24 |  | 3)zestaw do podstawowych testów kontroli jakości w mammografii analogowej: | główny | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII ANALOGOWEJ
25 |  | a)sensytometr (powtarzalność naświetlania ± 2%), | dodatkowe | SENSYTOMETR POWTARZALNOŚĆ NAŚWIETLANIA +/- 2%
26 |  | b)densytometr (dokładność odczytu ± 0,02 dla gęstości optycznej 1,0; powtarzalność odczytu ± 1%): preferencje dla densytometrów z możliwością punktowego pomiaru gęstości optycznej w dowolnym miejscu na błonie, | dodatkowe | DENSYTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ PUNKTOWEGO POMIARU GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ W DOWOLNYM MIEJSCU NA FILMIE, Z AUTOMATYCZNYM ODCZYTEM SENSYTOGRAMU I PODŁĄCZENIEM DO KOMPUTERA
27 |  | c)fantom do oceny jakości obrazu wykonany z PMMA o grubości 4,5 cm zawierający następujące elementy: | dodatkowe | FANTOM DO WYZNACZANIA ROZDZIELCZOŚCI W KIERUNKU PROSTOPADŁYM I RÓWNOLEGŁYM DO OSI ANODA-KATODA,KLIN ALUMINIOWY 10ST. DO OCENY KONTRALSU OBRAZU,5 ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIREKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE
28 |  | -klin aluminiowy 10-stopniowy do oceny kontrastu obrazu, | dodatkowe | KLIN ALUMINIOWY 10-STOPNIOWY DO OCENY KONTRASTU OBRAZU
29 |  | -co najmniej 5 elementów niskokontrastowych do oceny widoczności obiektów o progowym kontraście,
30 |  | -fantom do wyznaczania rozdzielczości wysokokontrastowej w kierunku prostopadłym i równoległym do osi anoda-katoda,
31 |  | d)wszystkie elementy fantomu powinny być umieszczone tak, aby obszar nad komorą systemu AEC w położeniu przy ścianie klatki piersiowej pozostawał pusty,
32 |  | e)dodatkowa płyta fantomowa z PMMA o grubości 2 cm, | dodatkowe | PŁYTA FANTOMOWA DODATKOWA Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 2
33 |  | f)lupa do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej (powiększenie 7 do 8x), | dodatkowe | LUPA DO CENY ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU (POWIĘKSZENIE 8X)
34 |  | g)termometr elektroniczny (dokładność wskazań ± 0,3○C, powtarzalność ± 0,1○C), | dodatkowe | TERMOMETR ELEKTRONICZNY (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ 0,3OC, POWTARZALNOŚĆ +/- 0,1OC)
35 |  | h)test przylegania błona - folia wzmacniająca, | dodatkowe | TEST PRZYLEGANIA BŁONA - FOLIA WZMACNIAJĄCA
36 |  | i)miernik siły kompresji piersi (dokładność wskazań ± 10%, powtarzalność ± 5%). | dodatkowe | MIERNIK SIŁY KOMPRESJI PIERSI (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ + 10%, POWTARZALNOŚĆ + 5%)
37 | C. Warunki realizacji świadczenia dotyczące mammografii z cyfrową pośrednią (CR) i bezpośrednią (DDR) rejestracją obrazu | 1. Wymagania dla mammografii cyfrowej z pośrednią rejestracją obrazu (CR)
38 |  | 1) mammograf- anoda ze ścieżką molibdenową i z filtrami molibdenowym (Mo) i rodowym (Rh); | dodatkowe | MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH)
39 |  | 2) kasety i stanowisko do odczytu płyt pamięciowych:
40 |  | a) kasety o wymiarach 18x24 cm i 24x30 cm z płytami pamięciowymi (CR) umożliwiającymi skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm, | dodatkowe | KASETY O WYMIARACH 18X24 CM I 24X30 CM Z PŁYTAMI PAMIĘCIOWYMI (CR) UMOŻLIWIAJĄCYMI SKANOWANIE Z ROZDZIELCZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 20 PIKSELI/MM
41 |  | b) skaner umożliwiający skanowanie płyt pamięciowych dedykowanych do mammografii o wymiarach 18x24 cm i 24x30 cm z płytami pamięciowymi (CR) z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm, | dodatkowe | SKANER UMOŻLIWIAJĄCY SKANOWANIE PŁYT PAMIĘCIOWYCH DEDYKOWANYCH DO MAMMOGRAFII O WYMIARACH 18X24 CM I 24X30 CM Z PŁYTAMI PAMIĘCIOWYMI (CR) Z ROZDZIELCZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 20 PIKSELI/MM
42 |  | c) oprogramowanie dedykowane przez producenta do akwizycji obrazów mammograficznych z płyt pamięciowych (CR). | dodatkowe | OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE PRZEZ PRODUCENTA DO AKWIZYCJI OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH Z PŁYT PAMIĘCIOWYCH (CR);
43 |  | 2. Wymagania dla mammografii cyfrowej z bezpośrednią rejestracją obrazu (DDR)
44 |  | 1) detektor cyfrowy (DR) o wymiarach: minimum 23x29 cm; | dodatkowe | DETEKTOR CYFROWY O WYMIARACH:MIN.23X29CM
45 |  | 2) wymagane formaty obrazu: minimum 23x29 cm oraz 18x23 cm. | dodatkowe | WYMAGANE FORMATY OBRAZU: MIN. 23X29CM ORAZ 18X23CM
46 |  | 3. Inne wymagania dla mammografii z cyfrową pośrednią (CR) i bezpośrednią (DDR) rejestracją obrazu
47 |  | 1) konsola technika: | główny | KONSOLA TECHNIKA (DOTYCZY MAMMOGRAFII Z CYFROWĄ POŚREDNIĄ (CR) I BEZPOŚREDNIĄ (DDR) REJESTRACJĄ OBRAZU)
48 |  | a) monitor obsługowy dla technika LCD minimum 17'', | dodatkowe | MONITOR OBSŁUGOWY DLA TECHNIKA LCD MINIMUM17''
49 |  | b) matryca obrazów [piksel] x [piksel] minimum 1280x1024 pikseli (min. 1,3 MP), | dodatkowe | MATRYCA OBRAZÓW [PIKSEL] X [PIKSEL] MINIMUM1280X1024 PIKSELI (MIN.1,3MP)
50 |  | c) nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej, | dodatkowe | NANOSZENIE ZNACZNIKÓW MAMMOGRAFICZNYCH W POSTACI GRAFICZNEJ I LITEROWEJ BEZPOŚREDNIO Z KLAWIATURY OBSŁUGOWEJ.
51 |  | d) wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji albo odrzucenia, | dodatkowe | WYŚWIETLANIE ZDJĘCIA PODGLĄDOWEGO KAŻDORAZOWO PO WYKONANIU PROJEKCJI MAMMOGRAFICZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ AKCEPTACJI BĄDŹ ODRZUCENIA.
52 |  | e) komunikacja poprzez DICOM 3.0, | dodatkowe | KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0
53 |  | f) protokoły komunikacji, | dodatkowe | PROTOKOŁY KOMUNIKACJI
54 |  | g) możliwość ręcznego wprowadzenia danych demograficznych świadczeniobiorcy lub pobranie tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym, | dodatkowe | MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO WPROWADZENIA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH ŚWIADCZENIOBIORCY LUB POBRANIE TYCH INFORMACJI Z SYSTEMU HIS/RIS I POŁĄCZENIA ICH Z OBRAZEM CYFROWYM
55 |  | h) możliwość archiwizacji badań na lokalnym archiwum i w systemie PACS, | dodatkowe | MOŻLIWOŚĆ ARCHIWIZACJI BADAŃ NA LOKALNYM ARCHIWUM I W SYSTEMIE PACS
56 |  | i) możliwość automatycznej dystrybucji obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc, | dodatkowe | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DO ZDEFINIOWANYCH WCZEŚNIEJ MIEJSC
57 |  | j) możliwość automatycznego wprowadzenia parametrów ekspozycji i połączenia ich z obrazem cyfrowym; | dodatkowe | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEGO WPROWADZENIA PARAMETRÓW EKSPOZYCJI I POŁĄCZENIA ICH Z OBRAZEM CYFROWYM
58 |  | 2) stanowisko opisowe dla lekarza: | główny | STANOWISKO OPISOWE DLA LEKARZA (DOTYCZY MAMMOGRAFII Z CYFROWĄ POŚREDNIĄ (CR) I BEZPOŚREDNIĄ (DDR) REJESTRACJĄ OBRAZU)
59 |  | a) pamięć operacyjna: minimum 2 GB RAM, | dodatkowe | PAMIĘĆ OPERACYJNA: MINIMUM2 GB RAM
60 |  | b) 2 monitory obrazowe medyczne skalibrowane pod DICOM, z dedykowaną kartą graficzną zapewniającą co najmniej 10-bitowe odwzorowanie skali szarości (co najmniej 1024 poziomy skali szarości), | dodatkowe | 2 MONITORY OBRAZOWE MEDYCZNE SKALIBROWANE POD DICOM, Z DEDYKOWANĄ KARTĄ GRAFICZNĄ ZAPEWNIAJĄCĄ CO NAJMNIEJ 10 BITOWE ODWZOROWANIE SKALI SZAROŚCI (CO NAJMNIEJ 1024 POZIOMY SKALI SZAROŚCI)
61 |  | c) monitory fabrycznie parowane, | dodatkowe | MONITORY FABRYCZNIE PAROWANE
62 |  | d) przekątna monitora nie mniejsza niż 21'', | dodatkowe | PRZEKĄTNA MONITORA NIE MNIEJSZA NIŻ 21"
63 |  | e) prezentacja obrazu w pionie, | dodatkowe | PREZENTACJA OBRAZU W PIONIE
64 |  | f) rozdzielczość każdego monitora nie mniejsza niż 2000 pikseli x 2500 pikseli, (5 MP), | dodatkowe | ROZDZIELCZOŚĆ KAŻDEGO MONITORA NIE MNIEJSZA NIŻ 2000 PIKSELI X 2500 PIKSELI, (5MP)
65 |  | g) kontrast każdego monitora nie mniejszy niż 700: 1, | dodatkowe | KONTRAST KAŻDEGO MONITORA NIE MNIEJSZY NIŻ 700 : 1
66 |  | h) luminancja: minimum 500 cd/m2, | dodatkowe | LUMINANCJA: MINIMUM 500 CD/M2
67 |  | i) oprogramowanie obsługowe zapewniające możliwość umieszczenia na ekranie obrazu cc bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej; możliwość wyłączenia paska narzędzi; zalecana kompatybilność z oprogramowaniem do komputerowego wspomagania diagnozy (typu CAD), | dodatkowe | OPROGRAMOWANIE OBSŁUGOWE ZAPEWNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA NA EKRANIE OBRAZU CC BOK DO BOKU ORAZ OBRAZU MLO PIERSI PRAWEJ PO STRONIE LEWEJ A OBRAZU MLO PIERSI LEWEJ PO STRONIE PRAWEJ; MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIE PASKA NARZĘDZI; ZALECANA KOMPATYBILNOŚĆ Z O
68 |  | j) komunikacja poprzez DICOM 3.0; | dodatkowe | KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0,
69 |  | 3) zestaw do podstawowych testów kontroli jakości w mammografii cyfrowej: | główny | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII CYFROWEJ
70 |  | a) obrazy testowe TG18 - QC, SMPTE, | dodatkowe | OBRAZY TESTOWE TG18 QC, SMPTE LUB INNE DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA
71 |  | b) jednorodny fantom o grubości 4,5 cm z PMMA o wymiarach pozwalających na pokrycie całego detektora, | dodatkowe | JEDNORODNY FANTOM O GRUBOŚCI 4,5 CM PMMA Z OBIEKTEM Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 0,2 MM I WYMIARACH 2 CM X 2 CM UMIESZCZONYM W ODLEGŁOŚCI 6 CM OD KRAWĘDZI FANTOMU OD STRONY KLATKI PIERSIOWEJ I SYMETRYCZNIE W STOSUNKU DO LEWEJ I PRAWEJ KRAWĘDZI FANTOMU.
72 |  | c) miernik siły kompresji piersi (dokładność wskazań ± 10%, powtarzalność ± 5%), | dodatkowe | MIERNIK SIŁY KOMPRESJI PIERSI (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ +/- 10%, POWTARZALNOŚĆ +/- 5%)
73 |  | d) stała współpraca z pracownią pomiarową lub fizykiem posiadającym uprawnienia do wykonywania testów specjalistycznych w zakresie mammografii; | dodatkowe | STAŁA WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIĄ POMIAROWĄ LUB FIZYKIEM MAJĄCYMI UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE MAMMOGRAFII
74 |  | 4) kamera cyfrowa do wydruków obrazów mammograficznych: technologia sucha, rozdzielczość minimum 508 DPI, Dmax minimum 3,6, formaty dostępnych błon co najmniej 18x24 i 24x30 cm; głębia skali szarości co najmniej 12 bitów (4096 poziomów skali szarości). | dodatkowe | KAMERA CYFROWA DO WYDRUKÓW OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH (TECHNOLOGIA SUCHA, ROZDZIELCZOŚĆ MINIMUM 508 DPI , DMAX MINIMUM 3,6 , FORMATY DOSTĘPNYCH BŁON CO NAJMNIEJ 18X24 I 24X30 CM; GŁĘBIA SKALI SZAROŚCI CO NAJMNIEJ 12 BITÓW (4096 POZIOMÓW SKALI SZAROŚCI)
75 | D. Warunki realizacji świadczenia dla pogłębionej diagnostyki mammograficznej | 1) lampa rentgenowska z małym ogniskiem dedykowanym do wykonywania zdjęć powiększonych, nie większym niż 0,15; | dodatkowe | LAMPA RENTGENOWSKA Z MAŁYM OGNISKIEM DEDYKOWANYM DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ POWIĘKSZONYCH, NIE WIĘKSZYM, NIŻ 0,15
76 |  | 2) możliwość wykonywania zdjęć z powiększeniem co najmniej 1,5; | dodatkowe | MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZDJĘĆ Z POWIĘKSZENIEM CO NAJMNIEJ 1,5
77 |  | 3) system do zdjęć z punktową kompresją; | dodatkowe | SYSTEM DO ZDJĘĆ Z PUNKTOWĄ KOMPRESJĄ
78 |  | 4) możliwość obrotu ramienia mammografu do pozycji 180○ (stolik na górze, lampa na dole). | dodatkowe | MOŻLIWOŚĆ OBROTU RAMIENIA MAMMOGRAFU DO POZYCJI 180% (STOLIK NA GÓRZE, LAMPA NA DOLE)
79 | E. Warunki realizacji świadczenia dotyczące kontroli jakości | Prowadzenie kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
80 |  | 1) podleganie scentralizowanemu systemowi kontroli jakości;
81 |  | 2) dokumentacja wyników podstawowych testów kontroli jakości;
82 |  | 3) aktualna dokumentacja rocznych testów specjalistycznych;
83 |  | 4) stosowanie systemu podwójnego odczytu obrazów mammograficznych w etapie podstawowym oraz w etapie pogłębionej diagnostyki - gdy jest wykonywana tylko mammografia uzupełniająca;
84 |  | 5) stosowanie się do wszystkich aktualnie obowiązujących klinicznych kryteriów jakości obrazu;
85 |  | 6) stosowanie się do aktualnie obowiązujących zaleceń dotyczących dawek promieniowania.